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血清血浆游离RNA提取试剂盒
Serum Plasma Free RNA Extraction Kit (Column Method)

	
	使用手册V1.0
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网址：www.tjs.bio；电话：400-1078566；电邮：order@tjs.bio

	产品及特点
	[bookmark: OLE_LINK1]本产品是基于离心柱层析法的用于从血浆/血清中方便、快速、可靠地提取RNA的产品。它具有下列特点：
1. 操作简单，整个过程只需要20分钟左右。
2. 不需要额外在洗柱液中补加乙醇。
3. 安全无毒，不需要使用苯酚和氯仿等有机溶液。
4. 与后续的RT-PCR和RT-LAMP兼容。
5. 适用于各种动物血清和血浆。

	规格及成分
	本试剂盒使用大扁盒包装
	成份
	编号
	规格
	包装

	血清血浆RNA裂解液
	220116a
	30 mL
	30 mL本色瓶

	上柱结合液
	990602
	40 mL
	60 mL本色瓶

	离心吸附柱
	220144
	50套
	logo热封袋

	通用洗柱液
	220143
	50 mL
	60 mL本色瓶

	RNA洗脱液
	971207
	10 mL
	10 mL本色瓶

	使用手册
	220116sc
	1份
	无




	运输及保存
	常温运输及保存，柱式血清/血浆游离RNA裂解液长期（1月以上）放置时需要放4℃。有效期一年。

	自备试剂
	无，但需要自备RNase-free 的1.5 mL离心管（耗材）。

	使用方法
	1. 如果有N个样品，标记N+2个1.5-2 mL螺旋盖塑料离心管（如Sarstedt CAT#:782.694.006），多出的一个为样品制备阳性对照（PC），一个为样品制备阴性对照（NC）。为避免污染，建议不要使用压盖式塑料离心管。在每个管上做个标记，以在后续操作时区别向心面和离心面。
2. 在离心管中分别加入0.2 mL血清或血浆，在PC管中加入已经确认有阳性RNA的血清或血浆，在NC管中加入已经确认没有阳性RNA的血清或血浆，也可用水替代。
3. 加入0.6 mL血清血浆RNA裂解液到各离心管中，振荡30秒混匀后室温放置10分钟。注意：血清血浆游离RNA裂解液在4℃放置后可能会产生结晶，使用前必须放在65℃水浴使沉淀彻底溶解并充分摇匀后再取用。
4. 加入0.8 mL上柱结合液到离心管中，颠倒混匀后转移一半的混合液（0.8 mL）到离心吸附柱中，室温放置2分钟。
5. 12,000×g室温离心1分钟，弃收集管中的穿透液，把离心吸附柱放回到收集管中。
6. 将剩余的另外一半裂解液（0.8 mL）转移到离心吸附柱中，室温放置2分钟。
7. [bookmark: OLE_LINK2]12,000×g室温离心1分钟，弃收集管中的穿透液，把离心吸附柱放回到收集管中。
8. 加入0.7 mL通用洗柱液到离心吸附柱中，12,000×g室温离心1分钟，弃收集管中的穿透液，把离心吸附柱放回到收集管中。
9. 加入0.3 mL通用洗柱液到离心吸附柱中，12,000×g室温离心1分钟，弃收集管中的穿透液，把离心吸附柱放回到收集管中。此为第二次洗涤，可以跳过。
10. 12,000×g室温离心1分钟（干甩），弃含穿透液的离心管。
11. 将干甩后的离心吸附柱套入到一个自备的1.5 mL离心管中，在离心吸附柱的滤膜的中部加入30 μL RNA洗脱液，然后室温放置2分钟。
12. 12,000×g室温离心1分钟，离心管中的溶液即为纯化的RNA溶液。
13. RNA样品可以直接用于后续RT-PCR或RT-LAMP，也可放-80℃长期保存。

	关联产品
	血清血浆DNA提取试剂盒
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